附件1：

设备技术参数

- 高压灭菌锅技术要求

- 设备用途:在高压和高温条件下对样品进行加热消解、灭菌处理。

- 配置要求：含网篮等

- 技术参数

- 不锈钢材质制成,轻启翻盖结构，控制面板的倾斜设计

- 微电脑程序控制灭菌程序中的加热和计时过程，LED数码管和指示灯,动态显示设备运行状态，电脑板具有PID功能,通过自整定修正加热参数,可以防止冲温。控温精度达到±0.5℃以内

- 低水位自动补水(防干烧)功能,且有声光报警系统,补完水自动恢复加热；重力排汽法设计，腔内纯蒸汽环境,灭菌效果可靠；径向自胀式硅橡胶密封圈温度超过设定值2℃,自动停止加热,同时声光报警

- 超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽,放水阀可以排放桶内浓缩水,防止结垢

- 容积(L)：≥75，功率（W）：≥3000，补水压力(MPa)：0.2~0.4

- 工作电源：220V/50Hz，工作温度(℃)：室温+5～126，保温时间：1-99.59min/h

- 生化培养箱技术要求

- 设备用途：用作水体分析和BOD测定的专用恒温设备。

- 配置要求：含BOD插座、载物托架等

- 技术参数

- 全新无氟设计，大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线

- 箱体保温层采用整体发泡工艺，循环风扇三档可调，多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能，可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分

- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者,温度偏高和超温将自动报警

- 温度控制范围：-5～70℃，温度分辨率：≤0.1℃，温度波动度：高温±0.3℃，低温±0.5℃，温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）

- 电源电压：AC220 50HZ，工作环境温度：+5～35℃，输入功率：≥850W

- 内胆尺寸(mm)W×D×H：≥500×460×800，载物托架(标配)：≥3块

- 电热鼓风干燥箱技术要求

- 设备用途：可用做对样品进行烘干、加热、恒温和热处理等功能。

- 配置要求：含载物托架等

- 技术参数

- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，定时范围：0~9999min

- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小

- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成

- 控温范围：RT+10～200℃，恒温波动度：±1.0℃，温度分辨率：0.1℃，温度均匀度：±3%（测试点为100℃）

- 输入功率：≥2450W，电源电压：AC220V 50HZ，工作环境温度：+5～40℃

- 容积：≥220L，内胆尺寸（mm）W×D×H：≥600×500×750，载物托架（标配）：≥2块

四、冰箱（样品储存柜）技术要求

1．设备用途：用于保存样品。

2．配置要求：含网架等

3．技术参数：

(1) 样式：立式，容积：＞1000L，箱内温度：2℃～8℃，制冷方式：风冷

(2)额定功率：≤545W，电源：220V/50Hz，噪音值：≤53dB，工作条件：环境温度10～32℃

(3) 外部尺寸（宽*深*高）：≤1229*882*1895（mm），内部尺寸（宽*深*高）：≥1129*690*1370 （mm）

(4) 外部材料：PCM板，内部材料：304不锈钢

(5) 门体数量：2扇，门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，网架：5层，数量10个，可调高度，浸塑材质，带标识条

(6) 脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体，带2个调平脚，可固定箱体

(7)测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪，冷凝器：机舱内置丝管冷凝器，蒸发器：翅片式蒸发器，制冷剂：采用绿色环保制冷剂，感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度

(8)风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀，制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜

(9)温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃，显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息

(10) 报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警，报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式

(11) 电器安全：备用电池确保断电后报警48小时，温控器探头故障安全运行模式，键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数，断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用

(12)配置2个暗锁设计，防止开关门异常；内设LED冷光源照明灯，自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧，配备USB存储模块，相关数据可导出

五、可调温电热板技术要求

1．设备用途：用于样品加热、恒温、消解等处理。

2．配置要求：含电源等

3．技术参数：

(1) 传热材质：铝合金传热，电加热管浇铸在铝合金内

(2) 加热板面材质：不锈钢

(3) 控温范围：室温-350℃，加热功率：≥2000W，控温精度：±5℃

(4) 加热板面尺寸：≥400×300mm

(5)本机控制，LED数字显示控温，加热部分与电子控制部分分隔设计，有效避免高温对电子元件的损害过热保护功能；超温报警功能

(6)整机通过防腐处理

附件2：

监测站实验室监测辅助设备采购项目报价单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 1台 |  |  |
| 2 | 生化培养箱 | 1台 |  |  |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 |  |  |
| 4 | 冰箱 （样品储存柜） | 2台 |  |  |
| 5 | 可调温电热板 | 2台 |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：