
莆田市仙游生态环境局关于监测站实验室监测辅助设备采购项目采购文件
莆田市仙游生态环境局拟对“监测站实验室监测辅助设备采购项目”（采购编号：XYHBJ[JC]202503）（以下简称本项目）进行公开采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况（采购内容）

根据实际工作需要，拟采购监测站实验室监测辅助设备7台：高压灭菌锅1台、生化培养箱1台、电热鼓风干燥箱1台、冰箱（样品储存柜）2台、可调温电热板2台。项目预算金额合计7.3万元，预算明细详见下表：

	序号
	仪器名称
	数量（台）
	预算单价　（万元）
	预算总价　（万元）

	1
	高压灭菌锅
	1
	1.50
	1.50

	2
	生化培养箱
	1
	1.45
	1.45

	3
	电热鼓风干燥箱
	1
	0.55
	0.55

	4
	冰箱（样品储存柜）
	2
	1.45
	2.90

	5
	可调温电热板
	2
	0.45
	0.90

	合　计
	7
	
	7.3


二、技术和商务要求

（一）高压灭菌锅
1.设备用途:可用于在高压和高温条件下对样品进行加热消解、灭菌处理。
2.配置要求：含网篮等
3.技术参数
(1)不锈钢材质制成,轻启翻盖结构，控制面板的倾斜设计
(2)微电脑程序控制灭菌程序中的加热和计时过程，LED数码管和指示灯,动态显示设备运行状态，电脑板具有PID功能,通过自整定修正加热参数,可以防止冲温。控温精度达到±0.5℃以内
(3)低水位自动补水(防干烧)功能,且有声光报警系统,补完水自动恢复加热；重力排汽法设计，腔内纯蒸汽环境,灭菌效果可靠；径向自胀式硅橡胶密封圈温度超过设定值2℃,自动停止加热,同时声光报警
(4)超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽,放水阀可以排放桶内浓缩水,防止结垢
(5)容积(L)：≥75，功率（W）：≥3000，补水压力(MPa)：0.2～0.4
(6)工作电源：220V/50Hz，工作温度(℃)：室温+5～126，保温时间：1-99.59min/h

4.数量：1台
5.质保期：三年
6.检定或校准：须提供有效的检定或校准证书
7.其它：办理特种设备使用登记证
（二）生化培养箱
1.设备用途：可用于水体分析和BOD测定的专用恒温设备。
2.配置要求：含BOD插座、载物托架等
3.技术参数
(1)全新无氟设计，大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面
(2)采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线
(3)箱体保温层采用整体发泡工艺，循环风扇三档可调，多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能，可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分
(4)独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者,温度偏高和超温将自动报警
(5)温度控制范围：-5～70℃，温度分辨率：≤0.1℃，温度波动度：高温±0.3℃，低温±0.5℃，温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）
(6)电源电压：AC220 50HZ，工作环境温度：+5～35℃，输入功率：≥850W
(7)内胆尺寸(mm)W×D×H：≥500×460×800，载物托架(标配)：≥3块

4.数量：1台
5.质保期：三年
6.检定或校准：须提供有效的检定或校准证书
（三）电热鼓风干燥箱
1.设备用途：可用于对样品进行烘干、加热、恒温和热处理等功能。
2.配置要求：含载物托架等
3.技术参数
(1)采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，定时范围：0～9999min
(2)可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小

(3)热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成

(4)控温范围：RT+10～200℃，恒温波动度：±1.0℃，温度分辨率：0.1℃，温度均匀度：±3%（测试点为100℃）
(5)输入功率：≥2450W，电源电压：AC220V 50HZ，工作环境温度：+5～40℃
(6)容积：≥220L，内胆尺寸（mm）W×D×H：≥600×500×750，载物托架（标配）：≥2块
4.数量：1台
5.质保期：三年

6.检定或校准：须提供有效的检定或校准证书
（四）冰箱（样品储存柜）
1.设备用途：可用于低温保存样品、药品等。
2.配置要求：含网架等
3.技术参数：
(1)样式：立式，容积：≥1000L，箱内温度：2℃～8℃，制冷方式：风冷
(2)额定功率：≤545W，电源：220V/50Hz，噪音值：≤53dB，工作条件：环境温度10～32℃
(3)外部尺寸（宽*深*高）：≤1229*882*1895（mm），内部尺寸（宽*深*高）：≥1129*690*1370 （mm）
(4)外部材料：PCM板，内部材料：304不锈钢
(5)门体数量：2扇，门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，网架：5层，数量10个，可调高度，浸塑材质，带标识条
(6)脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体，带2个调平脚，可固定箱体
(7)测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪，冷凝器：机舱内置丝管冷凝器，蒸发器：翅片式蒸发器，制冷剂：采用绿色环保制冷剂，感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度
(8)风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀，制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜
(9)温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃，显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息
(10)报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警，报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式
(11)电器安全：备用电池确保断电后报警48小时，温控器探头故障安全运行模式，键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数，断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用
(12)配置2个暗锁设计，防止开关门异常；内设LED冷光源照明灯，自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧，配备USB存储模块，相关数据可导出
4.数量：2台
5.质保期：三年

（五）可调温电热板
1.设备用途：可用于样品加热、恒温、消解等处理。
2.配置要求：含电源等
3.技术参数：
(1)传热材质：铝合金传热，电加热管浇铸在铝合金内
(2)加热板面材质：不锈钢
(3)控温范围：室温-350℃，加热功率：≥2000W，控温精度：±5℃
(4)加热板面尺寸：≥400×300mm
(5)本机控制，LED数字显示控温，加热部分与电子控制部分分隔设计，有效避免高温对电子元件的损害过热保护功能；超温报警功能
(6)整机通过防腐处理

4.数量：2台
5.质保期：三年

三、资格审查与评标

（一）投标人资格审查
	序号
	内　容
	描　述

	1
	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

	2
	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书、单位负责人及其委托代理人身份证正反面复印件；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

	3
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
	1、投标人应提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。2、纸质投标文件正本中的本声明函应为原件。

	4
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。


（二）评标标准

1.由采购单位采购小组成员组成评标小组进行开标和评标。

2.未按报名方式及时间要求提交的投标文件按无效标处置。
3.本项目最高限价7.3万元，报价超过最高限价按无效标处置。
4.本项目采用最低价中标法。
（1）投标人资格审查，未满足以上招标资格要求的应标人，将被视为无效应标人。
（2）投标文件满足招标文件全部实质性技术要求，一一响应，主要实质性技术参数需提供相关彩页证明，未响应文件中采购内容及技术服务要求的应标人，将被视为无效应标人。
（3）满足上述要求的应标人不够3家的，按项目流标处置则重新公告再招标。
（4）满足上述要求的应标人至少3家（含3家），按照报价比价，报价最低价的投标人确定为中标人。
（5）本项目不接受联合体投标。
四、报名及评标方式
1.报名方式

凡有意参与本项目的供应服务商，请于2025年4月8日17：30前（北京时间）将投标文件邮寄或送至莆田市仙游县鲤城街道八二五北街555号（莆田市仙游生态环境局四楼办公室），逾期按无效标处置。
投标文件正本和副本各一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封送至招标人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。

2.联系人及联系方式
（1）联系人：邱先生　　联系电话：13799016093
（2）递交投标文件地址：莆田市仙游县鲤城街道八二五北街555号（莆田市仙游生态环境局四楼办公室）
3.中标结果将在局门户网站上公示，公示期结束后十个工作日内，中标人与采购人签订合同。
五、项目交付与验收

1.中标人必须在合同签订后30个日历日内完成交货。安装调试完成后，由采购人组织按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行验收，验收结果应符合招标文件、中标人投标文件、合同文件以及采购人使用要求。在此期间，若发现设备质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新安装调试直至验收合格交付使用。验收过程所发生的一切费用由中标人承担。
2.是否收取履约保证金：无。
3.支付方式：完成交货验收后，采购人收到中标人正式发票后按财政规定程序办理付款手续，90日内一次性付清合同款项。
六、其他

1.本次项目为整体采购，项目报价为可能发生的一切费用。
2.中标单位必须在合同签订后按照合同履行具体事项。
3.本项目所列设备质保期三年（自验收合格之日起），质保期内非因操作不当造成要更换的零配件及产品由中标人负责包修、包换，中标人应对所提供设备提供现场免费保修（不得低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)。质保期自设备整机安装调试正常，验收合格之日起计算。
4.质保期内对于产品在使用过程中出现的问题，在接到采购人报修通知后8小时内响应并远程解决，如无法远程解决的须在48小时内派人赶到现场提供维修服务。48小时内未能解决的应提供详细的解决方案并在采购人约定期限内解决问题。

5.本项目所列设备安装调试完成后，中标人应委派业务精通的专业技术人员对采购人设备操作使用相关人员进行现场培训，确保设备操作使用相关人员熟悉掌握设备操作使用方法及注意事项。
6.本次评标莆田市仙游生态环境局保留解释权。
1

